## Sheet1
冻干缺陷检测需求小结
缺陷位置 | 所处部位 | 缺陷类型 | 样品图像(目录编号） | 检测现状 | 解决方案 | 序号
头部 | 易开盖 | 破损 | 23 | 好 |  | 1
|  | 颜色不对 | 无 | 好 |  | 2
|  | 污点 | 22 | 好 |  | 3
| 铝盖 | 褶皱 | 16 | 可以 | 采用顶光背光同时开 | 4
|  | 折叠凸起 | 15 | 可以 |  | 5
|  | 凹陷（破瓶口） | 14 | 需验证 |  | 6
| 翻边 | 翻边不足 | 5 | 需验证 |  | 7
|  | 翻边变形 | 5 | 需验证 |  | 8
|  | 缺损 | 6 | 缺损小的可能不被检出 |  | 9
|  | 挂丝 | 6 | 缺损小的可能不被检出 |  | 10
颈肩部 | 胶塞 | 带药 | 12 | 可以 |  | 11
|  | 黑点 | 13 | 不能 | 建议加底部环光，侧面相机拍摄 | 12
|  | 头发 | 13 | 不能 | 建议加底部环光，侧面相机拍摄 | 13
| 玻璃表面 | 瓶脖裂纹 | 17 | 不能 | 为消除顶部环光造成的“项链”，可考虑采用穹顶光源 | 14
|  | 瓶肩裂纹 | 17 | 不能 | 为消除顶部环光造成的“项链”，可考虑采用穹顶光源 | 15
瓶身 | 瓶身外壁 | 裂纹 | 20 | 某些角度的裂纹看不出也不能检测出来，瓶脖夹爪处和粉饼上沿裂纹不能检测 | 加上平行光背光实验可以加大裂纹检出率 | 16
|  | 瓶身线或头发 | 21 | 如果有瓶身带药，会因为对比度小不能检出 | 加上平行光背光实验 | 17
|  | 装量 | 无 | 好 |  | 18
|  | 结瘤 | 19 | 需验证，样品少见 | 加上平行光背光实验 | 19
粉饼侧面 | 粉饼侧面 | 斑点 | 无 | 靠近瓶底和粉饼上沿处漏检 | 算法上 | 20
|  | 裂纹 | 1 | 靠近瓶底和粉饼上沿处漏检 | 用根部检测帮助解决 | 21
瓶底 | 瓶底 | 黑点 | 2 | 黑点颜色深浅和大小影响检测 |  | 22
|  | 裂纹 | 3,4 | 在边界处裂纹不容易检，某些裂纹不可见 | 用根部检测帮助解决 | 23
瓶跟部 | 瓶跟部 | 裂纹 | 1 | 其中部分图像可以明显看到 | 算法上研究，目前主推上下对着拍照 | 24
粉饼 | 粉饼上面 | 污点头发 | 10 | 检测难度大 |  | 25
| 粉饼 | 融底 | 9 | 能 |  | 26
|  | 分层 | 7 | 需验证 | 用面阵相机，结果不理想 | 27
|  | 收腰 | 11 | 需验证 |  | 28
|  | 变色 | 无 | 加有色光源可以帮助检出或者用彩色相机 | 目前测试结果如果粉饼表面不均匀还是用彩色相机比较好 | 29
| 粉饼下面（内部） | 玻璃 | 18 | 检测效果不能保证 | 最好用X光检测或冻干前检测 | 30